新旧标准差异对照表

（一）、

新版标准：GB/T 17215.211-2021 电测量设备（交流）  通用要求、试验和试验条件  第11部分：测量设备；

旧版标准：GB/T 17215.211-2006 电测量设备（交流）  通用要求、试验和试验条件  第11部分：测量设备；
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	1
	适用范围
	
	增加了分离指示显示器的试验要求；
	

	3
	术语和定义 
	
	(增加了转折电流（见 3.5.3）、初始固有误差(见 3.5.13)、（准确度的）耐久性（见 3.5.18）、 干扰（见 3.6.2）、与缺陷有关的定义（见 3.10）、与计量性能保护有关（见 3.11）的定义； 

(与测量有关的起动电流（Ist）（见 3.5.1）、最小电流（Imin）（见 3.5.2）、转折电流（Itr） （见 3.5.3）、最大电流（Imax）（见 3.5.4）、标称电压（Unom）（见 3.5.5）、标称频率 （fnom）（见 3.5.6）、准确度等级（见 3.5.9）、固有误差（见 3.5.12）采用了 R46 定义； 

(不再采用 GB/T 17215.211—2006 中基本电流、额定电流、参比电压、参比频率、等级指数、基本误差的定义； 
	

	4
	标准电量值
	
	(按 R 46 的规定增加了适用于我国的转折电流的标准值和例外值（见 4.2.1）；按仪表准确度等级，规定了 Imax/Ist、Imax/Imin、Imax/Ist应满足的要求（见 4.2.2、4.2.3、4.2.4）； 
(增加了功率消耗要求（见 4.4）；
	

	5
	结构要求和电气要求 
	
	(按 R 46 要求修改了“振动试验”的试验方法和试验要求（见 5.2.2）； 
(增加了分离指示显示器的有关要求（见 5.1、5.4.4、5.5.2）； 
(增加了电脉冲输入的要求和试验方法（见 5.8）； 
(本部分未涉及的与安全相关的机械结构要求见 GB/T 17215.3 的有关部分； 
	

	6
	仪表的标识 
	
	(有功电能表的准确度等级标识按 R 46 要求，不再采用 GB/T 17215.211—2006 的标识式； 
(有功电能表电流采用“Imin- Itr（Imax）”方式来标识（见 6.2）； 
(增加了详细描述“标识和文件要求” 的表 9； 
	

	7
	“计量性能要求和试验” 
	
	增加了“计量性能要求和试验”； 
	

	8
	气候环境
	
	(按 R 46 要求，修改了室内仪表和室外仪表的温度范围（见表 14）；增加了温度极限（见表 15）、环境等级（见表 16）以及其他气候条件（见表 17）； 
(按择优采用原则，高温试验（见 8.4.2）、低温试验（见 8.4.3）、交变湿热试验（见 8.4.4）集成了 R 46 和 IEC 62052-11 更为严酷的试验条件； 
(按 R 46 要求，修改了适用于室外仪表的“阳光辐射防护”（见 8.4.5）； 
(增加了耐久性试验要求，本试验集成了GB/T 17215.9321 和 R 46 的较高要求（见 8.4.8）； 
(删除了相对湿度，以环境等级代替（见表 16）；
	

	9
	外部影响
	
	(按择优采用原则，对外部影响，集成了 R 46、IEC 62052-11 和国内用户先进适用的要求。 
(修改了外部影响试验的通用要求（见 9.1）； 
(增加了外部影响试验的“验收准则”（见 9.2）； 
	

	9.3
	电磁兼容（EMC）试验 
	
	(增加了“电磁兼容试验的驻留时间”要求（见 9.3.1.2）； 
(增加了“电磁兼容试验的仪表端口（见 9.3.1.3）； 
(按 R 46 要求，修改了“交流电压暂降和短时中断试验”(见 9.3.2.1)； 
(增加了“直流电压暂降和短时中断试验”（见 9.3.2.2）； 
(按 R 46 要求，修改了“射频电磁场试验”（见 9.3.4、9.3.5）； 
(增加了“传导差模电流干扰试验”（见 9.3.8）； 
(增加了“振铃波试验”（见 9.3.10）； 
(“外部恒定磁场试验”采用了符合国内用户需求的要求和试验方法（见 9.3.12）； 
(增加了适用于国内用户需求的“外部工频磁场（无负载条件）试验”（见 9.3.14）； 
(增加了符合 R 46 要求的“外部工频磁场干扰试验”（见 9.3.15）； 
(修改了“无线电干扰抑制试验”的验收准则（见 9.3.16）； 
	

	9.4
	抗其它影响量的试验 
	
	(增加了“抗其它影响量的试验通用要求”（见 9.4.1）； 
(增加了“电流和电压电路中的谐波影响试验通用要求”（见 9.4.2.1）； 
(增加了“电流和电压电路中谐波-第 5 次谐波试验”（见 9.4.2.2）； 
(增加了符合 R 46 要求的“电流和电压电路中谐波-方顶波试验”（见 9.4.2.3）； 
(增加了符合 R 46 要求的“电流和电压电路中谐波-尖顶波试验”（见 9.4.2.4）； 
(增加了符合 R 46 要求的“电流电路中间谐波-脉冲串触发波形试验”（见 9.4.2.5）; 
(增加了符合 R 46 要求的“电流电路中奇次谐波-90 度相位触发波形试验”（见 9.4.2.6）； 
(按 R 46 修改了“直流和偶次谐波-半波整流波形试验”（见 9.4.2.7）； 
(增加了符合 R 46 要求的“负载不平衡试验（见 9.4.3）”； 
(增加了符合 R 46 要求的“电压改变试验”（见 9.4.4）； 
(增加了符合 R 46 要求的“环境温度改变试验”（见 9.4.5）； 
(增加了“一相或两相中断试验”（见 9.4.6）； 
(增加了“频率改变试验”（见 9.4.7）； 
(增加了“逆相序试验”（见 9.4.8）； 
(增加了“辅助电源电压改变试验”（见 9.4.9）； 
(增加了“辅助装置工作试验”（见 9.4.10）； 
(增加了“短时过电流试验”（见 9.4.11）； 
(增加了“负载电流快速改变试验”（见 9.4.12）； 
(增加了符合 R 46 要求的“自热试验”,并规定了试验电缆横截面积的要求（见 9.4.13）； 
(增加了符合 R 46 要求的“倾斜试验”（见 9.4.14）； 
(增加了符合 R 46 要求的“高次谐波试验”（见 9.4.15）； 
	

	10
	计量性能保护
	
	增加了符合 R 46 要求的“计量性能保护要求”
	

	11
	型式试验
	
	(增加了“仪表（如安装分离指示显示器）应安装分离指示显示器一起进行试验”的要求 
（见 11.1）； 
(增加了“型式试验报告”要求（见 11.2）。 

	

	附录
	
	
	(增加了“（规范性附录）A 类和 B 类电脉冲”（见附录 B）； 
(增加了“（规范性附录）符合 GB/T 3369.1 的特殊应用和长距离的电脉冲”（见附录 C）； 
(增加了“（资料性附录）仪表符号和标志(见附录 D)，附录中列举并修改 GB/T 17215.352 
—2009 中适用的实例，方便标准使用； 
(增加了“（规范性附录）组合误差的推算”（见附录 E）； 
(增加了“（资料性附录）仪表端口”（见附录 F）； 
(修改了“（资料性附录）电磁兼容试验的试验设置”（见附录 G）； 
(增加了“（资料性附录）传导差模电流干扰试验”（见附录 H）； 
(增加了“（资料性附录）振铃波试验”(见附录 I)； 
(增加了“（规范性附录）外部磁场影响试验用磁铁”（见附录 J）；删除不适用本部分的 用于外部恒定磁场试验的电磁铁； 
(增加了“（规范性附录）电流和电压电路中谐波影响试验的测试电路图”（见附录 K）， 符合 R 46 要求的方顶波（见图 K.9 和表 K.1）和尖顶波（见图 K.10 和表 K.2）的试验波 形； 
(增加了“（资料性附录）短时过电流试验波形”（见附录 L）； 
(增加了“（资料性附录）负载电流快速改变试验”（见附录 M）； 
(修改了“（资料性附录）推荐的试验顺序表”（见附录 O）； 
(删除了“附录 环境温度和相对湿度的关系”； 
(删除了“附录 电压暂降和短时中断影响的试验波形”。
	


（二）、
新版标准：GB/T 17215.321-2021 电测量设备(交流)   特殊要求  第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)
旧版标准：GB/T 17215.321-2008 电测量设备(交流)   特殊要求  第21部分:静止式有功电能表(A级、B级、C级、D级和E级)
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	1
	适用范围
	
	(新增E级（0.1S）电能表A、Ｂ、C、D、E代替2、1、0.5S、0.2S、0.1S级；
(新增术语：Itr、 Ist固有误差、初始固有误差、耐久性、软件分离等；

(增加了分离指示显示器的试验要求；
	

	4
	标准电量值
	
	(增加了起动电流、最小电流与转折电流之间的对应关系(见4.2)。
	

	5
	结构
	
	(修改了“机械试验”的要求和方法(见5.2)； 

(增加了“机械危险的防护”试验的要求和方法(见5.10);

(增加了“保护连接措施”试验的要求和方法(见5.11);

(修改了“防火焰蔓延”试验的要求和方法(见5.12);

(修改了“仪表温度限值及耐热”试验的要求和方法(见 5.13)。
	

	7
	计量性能
	
	(根据 R46 将 “电 流 改 变 量 引 起 的 误 差 极 限”修 改 为 “基 本 最 大 允 许 误 差”;

(增加了“重复性限值”(见表4);

(增加了“变差限值”(见表5);

(增加了“负载电流升降变差限值”(见表6);

(增加了“误差一致性限值”(见表7);

(根据 R46和IEC62053,修改了“影响量误差偏移极限”和“干扰”试验要求;

(增加了符合 R46要求的“电能示值组合误差试验”(见7.12);

(增加了“计时准确度试验”(见7.13);

(增加了符合 R46要求的“组合最大允许误差试验”(见7.14);

(增加了耐久性试验要求,试验方法按 GB/T17215.211—2021的规定,误差偏差要求见表8(见7.11);

(增加了符合 R46要求的“计量性能保护”(见第10章)。
	

	附录A
	
	
	(增加了“与安全有关的电气试验流程”的规范性附录(见附录 A)。
	


（三）、
新版标准：GB/T 17215.323-2022 电测量设备(交流)  特殊要求  第 23 部分：静止式无功电能表(2级和3级) 
旧版标准：GB/T 17215.323-2008 电测量设备(交流)  特殊要求  第 23 部分：静止式无功电能表(2级和3级) 
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	1
	适用范围
	
	(增加了“设计与低功率仪用互感器(LPIT)连用的仪表可作为直接接入仪表试验，以符合本文的要求”的内容(见第1章)；
(增加了“带有分离指示显示器、或不带有指示显示器”的仪表也适用的描述(见第1章)。 
	

	3
	术语和定义 
	
	(用In。替换了Ib,直接接入仪表不再使用Ib (见第3章)；
(增加低功率仪用互感器(LPIT)(见第3章)。 
	

	5
	结构要求
	
	(更改了振动试验方法；
(增加了分离指示显示器要求(见5.1)；
(增加封印要求(见5.5)；
(测量值显示增加了不带指示显示器要求(见5.6)； 
(增加了电脉冲输入的要求和试验方法(见5.9)；
(增加了机械危险的防护(见5.11)；
(更改了防火焰蔓延；
(更改了仪表温度限值。 
	

	7
	准确度要求
	
	(更改了通用试验条件；
(增加了准确度验证的方法(见7.2)；
(增加了测量不确定度要求(见7.3)；
(更改了仪表常数试验要求；
(更改了仪表初始启动要求；
(更改了无负载(潜动)试验要求；
(增加了重复性试验要求(见7.8)；
(更改了由电流改变量引起的误差极限；
(更改了由影响量引起误差极限；

(增加了计时准确度要求(见7.11)。 
	

	8
	气候要求
	
	(更改了室内仪表和室外仪表的温度范围；
(更改了高温试验、低温试验；
(更改了室外仪表的阳光辐射试验；
(增加了耐久性要求(见 8.4)。 
	

	9
	外部影响
	
	(增加了外部影响通用要求(见9.1),验收准则(见9.2),扫频时电磁兼容性(EMC)试验驻留 时间(见 9.3.1)；
(更改了电压暂降、短时中断；
(更改了射频电磁场抗扰度试验；
(增加了交流电源端口2kHz～150kHz差模传导骚扰和通信信号抗扰度试验(见9.3.8)；
(增加了振铃波抗扰度试验(见9.3.10)；
(更改了外部恒定磁场试验；
(修改了无线电干扰试验要求；
(增加了相电压中断试验(见9.4.5)；
(增加了逆相序试验(见 9.4.7)；
(增加辅助电源电压改变试验(见9.4.8)；
(增加负载电流快速改变试验(见 9.4.12)。  
	

	11
	型式试验
	
	(增加了型式试验报告要求；
	

	附录E
	
	
	(增加了与安全有关的电气试验流程;
	


（四）、
新版标准：GB/T 17215.324-2022 电测量设备(交流)  特殊要求  第 24部分：静止式基波分量无功电能表 (0.5S级、1S级、1级、2 级和3级) 
旧版标准：GB/T 17215.324-2017 电测量设备(交流)  特殊要求  第 24部分：静止式基波分量无功电能表 (0.5S级、1S级、1级、2 级和3级) 

	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	1
	适用范围
	
	(增加了无功准确度等级为2级和3级的仪表(见第1章); 
(增加了“设计与低功率仪用互感器(LPIT)连用的仪表可作为直接接入仪表试验，以符合本文的要求”的内容(见第1章); 
(增加了“带有分离指示显示器、或不带有指示显示器”的仪表也适用的描述(见第1章)。 
	

	3
	术语和定义 
	
	(用In,替代Ib,直接接入仪表不再使用Ib,(见第3章，2017年版的第3章); 
(增加低功率仪用互感器(LPIT)、基波分量、谐波分量的定义(见第3章)。 
	

	5
	结构要求
	
	(增加了分离指示显示器要求(见5.1); 
(更改了振动试验方法; 
(增加封印要求(见 5.5); 
(测量值显示增加了不带指示显示器要求(见5.6); 
(增加了电脉冲输入的要求和试验方法(见5.9); 
(增加了机械危险的防护(见5.11); 
(更改了防火焰蔓延; 
(更改了仪表温度限值。
	

	7
	准确度要求
	
	(更改了通用试验条件; 
(增加了准确度验证的方法(见7.2); 
(增加了测量不确定度要求(见7.3); 
(更改了仪表常数试验要求; 
(更改了仪表初始启动要求; 
(更改了无负载(潜动)试验要求; 
(增加了重复性试验要求(见 7.8); 
(更改了由电流改变量引起的误差极限; 
(更改了由影响量引起误差极限; 
(增加了计时准确度要求(见7.11)。 
	

	8
	气候要求
	
	(更改了室内仪表和室外仪表的温度范围; 
(增加了温度极限，环境等级，以及其他气候条件(见8.2); 
(更改了高温试验、低温试验; 
(更改了室外仪表的阳光辐射试验; 
(增加了耐久性要求(见 8.4)。 
	

	9
	外部影响
	
	(增加了外部影响通用要求(见9.1),验收准则(见9.2),扫频时电磁兼容性(EMC)试验驻留时间(见 9.3.1); 
(更改了电压暂降、短时中断; 
(更改了射频电磁场抗扰度试验; 
(增加了交流电源端口2kHz～150kHz差模传导骚扰和通信信号抗扰度试验(见 9.3.8); 
(增加了振铃波抗扰度试验(见 9.3.10); 
(更改了外部恒定磁场试验; 
(更改了无线电干扰试验要求; 
(增加了相电压中断试验(见 9.4.5); 
(增加了逆相序试验(见 9.4.7); 
(增加辅助电源电压改变试验(见 9.4.8); 
(增加负载电流快速改变试验(见9.4.12)。
	

	11
	型式试验
	
	(增加了型式试验报告要求。 
	

	附录
	
	
	(增加资料性附录参比条件仪表下允许的百分数误差极限的比较(见附录F); 
(增加了与安全有关的电气试验流程(见附录H)。
	


